## 血透配件
血透设备4008S V10（带OCM）和5008S配件预备货计划
货号 | 序号 | 设备名称 | 型号 | 配件名称 | 厂家建议更换周期 | 单位 | 备注
M401341 | 1 | 血透机 | 4008S | B干粉支架 | 无固定 | 个 | 常用
6707061 | 2 | 血透机 | 4008S | 超滤泵 | 无固定 | 个 | 常用
6718081 | 3 | 血透机 | 4008S | 旁路冲洗桥 | 无固定 | 个 | 常用
6720291 | 4 | 血透机 | 4008S | 蓄电池 | 3-5年 | 个 | 常用
M335591 | 5 | 血透机 | 4008S | 182号压力传感器 | 无固定 | 个 | 常用
M334391 | 6 | 血透机 | 4008S | 9号压力传感器 | 无固定 | 个 | 常用
6419841 | 7 | 血透机 | 4008S | 旁路红色接头 | 无固定 | 个 | 常用
6419851 | 8 | 血透机 | 4008S | 旁路蓝色接头 | 无固定 | 个 | 常用
M388721 | 9 | 血透机 | 4008S | 78调压阀 | 无固定 | 个 | 常用
M375791 | 10 | 血透机 | 4008S | 流量泵电机 | 3-5年 | 个 | 常用
M375781 | 11 | 血透机 | 4008S | 除气泵电机 | 3-5年 | 个 | 常用
6751421 | 12 | 血透机 | 4008S | 泵头 | 5年或者10000小时 | 个 | 常用
5663071 | 13 | 血透机 | 4008S | 小过滤网 | 12个月 | 个 | 常用
6520291 | 14 | 血透机 | 4008S | 吸管密封圈 | 12个月 | 个 | 常用
6715771 | 15 | 血透机 | 4008S | 空气过滤网 | 12个月 | 个 | 常用
M302251 | 16 | 血透机 | 4008S | 210过滤器 | 12个月 | 个 | 常用
M426741 | 17 | 血透机 | 4008S | 红蓝接头密封圈 | 12个月 | 个 | 常用
5790721 | 18 | 血透机 | 4008S | 电磁阀密封圈 | 24个月 | 个 | 常用
6717971 | 19 | 血透机 | 4008S | 血泵压舌板 | 无固定 | 个 | 常用
M402891 | 20 | 血透机 | 4008S | 1629主板 | 无固定 | 个 | 常用
M314491 | 21 | 血透机 | 4008S | 450主板 | 无固定 | 个 | 常用
M407371 | 22 | 血滤机 | 5008S | 蓄电池 | 无固定 | 个 | 常用
M322221 | 23 | 血滤机 | 5008S | S03压力传感器 | 无固定 | 个 | 常用
M322221 | 24 | 血滤机 | 5008S | S07压力传感器 | 无固定 | 个 | 常用
M322221 | 25 | 血滤机 | 5008S | S15压力传感器 | 无固定 | 个 | 常用
M322221 | 26 | 血滤机 | 5008S | S16压力传感器 | 无固定 | 个 | 常用
M367261 | 27 | 血滤机 | 5008S | 电源空气滤网 | 无固定 | 个 | 常用
M408111 | 28 | 血透机 | 4008S | 电容 | 5年以上 | 个
M362411 | 29 | 血透机 | 4008S | 加热棒2X800W/230V | 5年以上 | 个
6739451 | 30 | 血透机 | 4008S | 超滤泵弹簧 | 3-5年 | 个
6740741 | 31 | 血透机 | 4008S | B泵弹簧 | 3-5年 | 个
6740751 | 32 | 血透机 | 4008S | A泵弹簧 | 3-5年 | 个
M388701 | 33 | 血透机 | 4008S | 61进水减压阀 | 无固定 | 个
M388601 | 34 | 血透机 | 4008S | 消毒液阀 | 无固定 | 个
6737161 | 35 | 血透机 | 4008S | 装载压调节阀 | 无固定 | 个
6770371 | 36 | 血透机 | 4008S | 消毒液阀探针 | 无固定 | 个
6777921 | 37 | 血透机 | 4008S | 透析器固定夹 | 无固定 | 个
M327381 | 38 | 血透机 | 4008S | 89除气小孔 | 无固定 | 个
M375651 | 39 | 血透机 | 4008S | 血泵门含螺丝 | 无固定 | 个
M396241 | 40 | 血透机 | 4008S | A液吸管 | 无固定 | 个
M396251 | 41 | 血透机 | 4008S | B液吸管 | 无固定 | 个
M551021 | 42 | 血透机 | 4008S | 电源模块 | 无固定 | 个
M339881 | 43 | 血透机 | 4008S | 单头电磁阀 | 无固定 | 个
M339891 | 44 | 血透机 | 4008S | 双头电磁阀 | 无固定 | 个
M335571 | 45 | 血透机 | 4008S | Bibag压力开关（134） | 无固定 | 个
M307151 | 46 | 血透机 | 4008S | A泵 | 无固定 | 个
M307151 | 47 | 血透机 | 4008S | B泵 | 无固定 | 个
6725141 | 48 | 血透机 | 4008S | ASP泵管压片 | 无固定 | 个
6750941 | 49 | 血透机 | 4008S | 浮子开关 | 无固定 | 个
M305711 | 50 | 血透机 | 4008S | 空气探测器套装 | 无固定 | 个
6707451 | 51 | 血透机 | 4008S | 血泵电机套件 | 无固定 | 个
F40005071 | 52 | 血透机 | 4008S | 漏血传感器 | 无固定 | 个
M327381 | 53 | 血透机 | 4008S | 除气小孔89 | 无固定 | 个
M389751 | 54 | 血透机 | 4008S | CPU2控制板 | 无固定 | 个
6746801 | 55 | 血透机 | 4008S | 静脉按键面板 | 无固定 | 个
M500781 | 56 | 血透机 | 4008S | 电源主板 | 无固定 | 个
6772261 | 57 | 血透机 | 4008S | 763多界面分配板 | 无固定 | 个
6777231 | 58 | 血透机 | 4008S | 922显示板 | 无固定 | 个
M399721 | 59 | 血透机 | 4008S | EBM按键面板 | 无固定 | 个
6769101 | 60 | 血透机 | 4008S | BPM主板 | 无固定 | 个
6769111 | 61 | 血透机 | 4008S | BPM显示板 | 无固定 | 个
M352621 | 62 | 血透机 | 4008S | 647电源逻辑板 | 无固定 | 个
M473721 | 63 | 血透机 | 4008S | 630母版 | 无固定 | 个
M307391 | 64 | 血透机 | 4008S | 631操作板 | 无固定 | 个
M389751 | 65 | 血透机 | 4008S | 632安全板CPU2控制板 | 无固定 | 个
M6772111 | 66 | 血透机 | 4008S | 633信号输入板 | 无固定 | 个
M570571 | 67 | 血透机 | 4008S | 634主板 | 无固定 | 个
6767291 | 68 | 血透机 | 4008S | 941水路板 | 无固定 | 个
M399161 | 69 | 血透机 | 4008S | 血泵马达及624板 | 无固定 | 个
M502301 | 70 | 血透机 | 4008S | 电源主板及加热板套装 | 无固定 | 个
M367771 | 71 | 血滤机 | 5008S | 电导度传感器 | 无固定 | 个
M496731 | 72 | 血滤机 | 5008S | 触摸屏 | 无固定 | 个
M388701 | 73 | 血滤机 | 5008S | 进水减压阀 | 无固定 | 个
M339881 | 74 | 血滤机 | 5008S | 单通电磁阀 | 无固定 | 个
M534771 | 75 | 血透机 | 5008S | 取样阀 | 无固定 | 个
M336451 | 76 | 血透机 | 5008S | 电源线 | 无固定 | 个
M405551 | 77 | 血滤机 | 5008S | 液晶显示屏及支架 | 无固定 | 个
M403101 | 78 | 血滤机 | 5008S | 浮子开关 | 无固定 | 个
M385441 | 79 | 血滤机 | 5008S | 血路模块门传感器991 | 无固定 | 个
M379701 | 80 | 血滤机 | 5008S | 热交换器 | 无固定 | 个
M376731 | 81 | 血滤机 | 5008S | 除气小孔 | 无固定 | 个
M371001 | 82 | 血滤机 | 5008S | A液/B液吸杆 | 无固定 | 个
M360601 | 83 | 血滤机 | 5008S | 置换液泵座 | 无固定 | 个
6737161 | 84 | 血滤机 | 5008S | 装载压调节阀A02/A03 | 无固定 | 个
M344831 | 85 | 血滤机 | 5008S | 平衡腔控制压力传感器 | 无固定 | 个
M338691 | 86 | 血滤机 | 5008S | AB液盖板位置传感器 | 无固定 | 个
M333321 | 87 | 血滤机 | 5008S | 消毒阀组件（含2个消毒阀） | 无固定 | 个
M284751 | 88 | 血滤机 | 5008S | 喇叭 | 无固定 | 个
M327771 | 89 | 血滤机 | 5008S | 漏液传感器 | 无固定 | 个
M320121 | 90 | 血滤机 | 5008S | 进水阀模块 | 无固定 | 个
M320041 | 91 | 血滤机 | 5008S | 液位探测器 | 无固定 | 个
M319601 | 92 | 血滤机 | 5008S | 旁路水路模块 | 无固定 | 个
F40005071 | 93 | 血滤机 | 5008S | 漏血传感器 | 无固定 | 个
M405061 | 94 | 血滤机 | 5008S | 冲洗腔盖板带传感器 | 无固定 | 个
M404611 | 95 | 血滤机 | 5008S | Big盖板 | 无固定 | 个
F40006013 | 96 | 血滤机 | 5008S | 1202水路控制板 | 无固定 | 个
M374531 | 97 | 血滤机 | 5008S | 1102-1控制板 | 无固定 | 个
M315111 | 98 | 血滤机 | 5008S | 1104显示电源板 | 无固定 | 个
M315141 | 99 | 血滤机 | 5008S | 1105电源控制板 | 无固定 | 个
M315171 | 100 | 血滤机 | 5008S | 1106电源分配板 | 无固定 | 个
M534621 | 101 | 血滤机 | 5008S | 1107-3EBM血路系统控制板 | 无固定 | 个
M443931 | 102 | 血滤机 | 5008S | 1108-3水路驱动板 | 无固定 | 个
M315261 | 103 | 血滤机 | 5008S | 1109水路传感器操作控制板 | 无固定 | 个
M315291 | 104 | 血滤机 | 5008S | 1110水路传感器安全控制板 | 无固定 | 个
M315381 | 105 | 血滤机 | 5008S | 1113水路阀控制板 | 无固定 | 个
M315681 | 106 | 血滤机 | 5008S | 1123水路分配板左边 | 无固定 | 个
M315711 | 107 | 血滤机 | 5008S | 1124水路分配前侧 | 无固定 | 个
M315741 | 108 | 血滤机 | 5008S | 1125水路分配板右门 | 无固定 | 个
M315771 | 109 | 血滤机 | 5008S | 1126EBM肝素控制板 | 无固定 | 个
M315951 | 110 | 血滤机 | 5008S | 1132键盘LED灯电路板 | 无固定 | 个
M316011 | 111 | 血滤机 | 5008S | 1134读卡器 | 无固定 | 个
M316161 | 112 | 血滤机 | 5008S | 1139显示器传感器屏 | 无固定 | 个
M316191 | 113 | 血滤机 | 5008S | 1140水路传感器板 | 无固定 | 个
M443961 | 114 | 血滤机 | 5008S | 1141水路驱动板-3 | 无固定 | 个
M387051 | 115 | 血滤机 | 5008S | 1142输入板/输出板 | 无固定 | 个
M383551 | 116 | 血滤机 | 5008S | 1145-1显示分配板 | 无固定 | 个
M382981 | 117 | 血滤机 | 5008S | 1150屏幕传感器控制板 | 无固定 | 个